吡咯啉-5-羧酸合成酶（P5CS）活性检测试剂盒说明书

（钼酸铵比色法）

分光法 50管/24样

正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

脯氨酸是植物应对逆境胁迫重要的渗透调节物质。高等植物体内脯氨酸存在两条合成途径，分别以谷氨酸(Glu)和鸟氨酸(Orn)为起始底物。吡咯啉-5-羧酸合成酶(P5CS，Δ¹-pyrroline-5-carboxylate synthetase)是谷氨酸途径合成脯氨酸的限速关键酶，在植物抵御逆境胁迫过程中发挥重要作用。

测定原理：

P5CS 为双功能酶，催化谷氨酸转化为吡咯啉-5-羧酸(P5C)；反应过程伴随无机磷释放。采用钼酸铵比色法测定单位时间内体系生成无机磷的含量，以此表征 P5CS 酶活性。

试剂组成和配制：

| 产品名称 | AC031-50T/24S | Storage |
| --- | --- | --- |
| 试剂一：液体 | 60mL | 4℃ |
| 试剂二：液体 | 6mL | 4℃ |
| 试剂三：液体 | 6mL | 4℃避光 |
| 试剂四：粉剂 | 1瓶 | 4℃避光 |
| 试剂五：粉剂 | 1瓶 | 4℃避光 |
| 试剂六：液体 | 10mL | RT避光 |
| 试剂七：10μmol/mL标准磷贮备液 | 10mL | 4℃ |
| 说明书 | 1份 |  |

试剂四用时加入10mL蒸馏水，溶解后4℃避光保存一周；

试剂五用时加入10mL蒸馏水，溶解后4℃避光保存一周；

0.5μmol/mL 标准磷应用液配制：将试剂七20倍稀释，即取0.1mL试剂七加1.9mL蒸馏水充分混匀。

定磷剂的配制：按ddH2O：试剂四：试剂五：试剂六=2：1：1：1的比例配制，配好的定磷剂应为浅黄色。若无色则试剂失效，若是蓝色则为磷污染，定磷剂现用现配。

需自备仪器和用品：

可见分光光度计、1mL玻璃比色皿、台式离心机、涡旋仪、可调式移液器、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、实验室计时器、EP管、冰和ddH2O。

样本处理：

1、组织样品：按照组织质量(g)：试剂一体积(mL)为1：5~10的比例(建议称取约0.1g组织，加入1mL试剂一)，进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

2、血清(浆)样本等液体：直接检测。若有浑浊离心取上清测定即可。

测定步骤：

- 分光光度计预热30min以上，调节波长至660nm，用蒸馏水调零。

- 样本测定：酶促反应(在EP管中依次加入下列试剂)：

| 试剂(μL) | 对照管 | 测定管 |
| --- | --- | --- |
| 试剂二 | - | 100 |
| 样本 | - | 100 |
| 混匀，37℃(哺乳动物)或25℃(其他物种)准确水浴10min |  |  |
| 试剂三 | 100 | 100 |
| 试剂二 | 100 | - |
| 样本 | 100 | - |
| 混匀，8000g，25℃离心10min，取上清液 |  |  |

- 定磷(在EP管中加入下列试剂)

| 试剂(μL) | 空白管 | 标准管 | 对照管 | 测定管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5μmol/mL标准磷应用液 | - | 100 | - | - |
| 上清液 | - | - | 100 | 100 |
| 蒸馏水 | 100 | - | - | - |
| 定磷试剂 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 混匀，室温放置30min，在660nm处，记录吸光值为A空白、A标准、A对照、A测定。ΔA测定=A测定-A对照，ΔA标准=A标准-A空白。空白管与对照管仅需检测1-2次即可。 |  |  |  |  |

P5CS活性计算：

1、血清(浆)P5CS活力的计算:

单位定义：每小时每毫升血清(浆)中P5CS 消耗ATP 产生1μmol无机磷的量为一个酶活力单位。

P5CS活力(μmol/h/mL)=C标准管×ΔA测定÷ΔA标准×V总÷V样÷T×F =9 ×ΔA测定÷ΔA标准×F

2、按蛋白浓度计算：

单位定义：每小时每毫克组织蛋白中P5CS消耗ATP 产生1μmol无机磷的量为一个酶活力单位。

P5CS活力(μmol/h /mg prot)=C标准管×ΔA测定÷ΔA标准×V总÷(Cpr×V样)÷T×F =9 ×ΔA测定÷ΔA标准÷Cpr×F

建议使用本公司BCA法蛋白质含量检测试剂盒检测蛋白浓度，货号：PDM005 PDM006。

3、按样本鲜重计算：

单位定义：每小时每克组织中P5CS消耗ATP 产生1μmol无机磷的量为一个酶活力单位。

P5CS活力(μmol/h /g 鲜重)=C标准管×ΔA测定÷ΔA标准×V总÷(W× V样÷V样总)÷T×F =9 ×ΔA测定÷ΔA标准÷W×F

C标准管：标准管浓度，0.5μmol/mL；V总：酶促反应总体积，0.3mL；V样：酶促反应加入样本体积，0.1mL ；V样总：加入提取液体积，1mL；T：反应时间，1/6小时；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本鲜重，g；F：样本稀释倍数。

注意事项：

- 标准磷的线性范围为0.078-2.5μmol/mL，ΔA的线性范围为0.08-2.554。

- 按照说明书推荐的顺序，依次加入试剂。

- 当ΔA测定＞1.5时，说明样本中P5CS活性较高，建议适当稀释样本后重新测定，并将稀释倍数(F)代入计算公式；当ΔA测定＜0.10时，说明样本中P5CS活性较低，建议适当增加样本加样量或减少稀释倍数后重新测定。

- 空白管和标准管只要做一管。每个测定管设一个对照管。

- 仅供研究使用。不得用于诊断程序。

实验实例：

样本检测：

| 样本 | 质量 | 稀释倍数 | A测定 | A对照 | ΔA测定 | ΔA标准 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛肝 | 0.1258g | 2 | 1.46 | 1.155 | 0.305 | 0.484 | 90.17μmol/h /g 鲜重 |

常见问题及解决方案：

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 样品读数重复性差 | 样品类型不合适 | 参考说明书了解不兼容的样品类型 |
|  | 组织样品匀浆不充分 | 延长超声时间/增加匀浆器的研磨次数 |
|  | 样品反复冻融次数过多 | 将样品分装，不可反复冻融 |
|  | 样品中含有干扰物质 | 排查干扰物质，必要时对样品进行脱蛋白处理 |
|  | 样品读数超出线性范围 | 对样品进行浓缩或稀释，使读数处于线性范围内 |
|  | 孔中有气泡 | 气泡会干扰读数，操作时尽量避免产生气泡，读数前务必去除气泡 |
| 样品和标准品读数偏低/偏高 | 样品放置时间过长或储存不当 | 使用新鲜制备的样品，按推荐温度保存至使用前 |
|  | 试剂盒组分未完全解冻 | 待组分完全解冻后轻轻混匀再使用 |
|  | 试剂在冰上放置时间过长 | 每次使用前新鲜配制反应混合液 |
|  | 孵育时间/温度不当 | 参考说明书推荐的孵育时间和/或温度 |
|  | 试剂加样量错误 | 检查移液枪是否校准(始终使用能吸取整体积的最小量程移液枪)；尽量避免吸取过小体积的试剂 |
|  | 配制反应混合液时移液误差 | 始终配制混合母液 |

参考文献：

- Kyaw A, Maung-U K, Toe T. Determination of inorganic phosphate with molybdate and Triton X-100 without reduction. Anal Biochem. 1985 Mar;145(2):230-4. doi: 10.1016/0003-2697(85)90354-9. PMID: 4014655.