

版本2.0，最后更新于2026年9月17日[image: ]
植物全磷含量检测试剂盒说明书
微量法100管/96样
正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]简介：
土壤全磷包括有机磷和无机磷，有机质中的有机磷可受土壤微生物的分解，转化为无机磷，可供植物吸收利用，土壤中磷素营养状况影响作物的产量和质量，而土壤的全磷主要来自土母质和施用的肥料，反映了土壤潜在的供磷能力。
测定原理：
植株样品用硫酸-过氧化氢消化，使各种形态磷转变成正磷酸盐，正磷酸盐与钼锑抗显色剂反应，生产磷钼蓝，蓝色溶液的吸光度与含磷量呈正比例关系，用酶标仪测定。
试剂组成和配制：
	产品名称
	IS027-100T/96S
	Storage

	试剂一：液体
	60mL
	4℃

	试剂二：粉剂
	2瓶
	4℃避光

	试剂三：粉剂
	1瓶
	4℃避光

	标准品：液体
	1.5mL
	4℃

	说明书
	一份


试剂二：临用前加0.25mL蒸馏水溶解。4℃避光密封保存，3天内用完。
试剂三：临用前加0.15mL蒸馏水溶解后，缓慢加入0.35mL浓硫酸（带好手套，注意防护）充分混匀。4℃避光密封保存，1个月内用完。
工作液（避光）：临用前按试剂二：试剂三：蒸馏水=0.1mL：0.2mL：9.7mL的体积比配制。现用现配，用多少配多少，若是蓝色则为磷污染，限当天使用。 (注意：配制时最好使用新的烧杯、玻璃棒和玻璃移液器，或者一次性塑料器皿，以避免磷污染。)
标准品（选做）：10μmol/mL磷标准溶液。
自备材料:
消解仪、消化管、天平、烘箱、100目筛、酶标仪、96孔板、移液管、蒸馏水、浓硫酸、30% H2O2。
样本处理：
1. 将植物样本80℃烘干至恒重后粉碎，过40目筛，称取约0.3g，加入消化管中，同时取空消化管两支，用移液管分别往每管中加入10mL浓硫酸，轻轻晃动消化管。
2. 将20支消化管全部置于石墨消解仪上，盖好盖子，打开废气回收系统以及石墨消解仪，温度设置为：曲线加热100℃，10min；280℃，10min；400℃，40min。
3. 将消化管冷却至室温，切勿在样品冷却之前开盖。每支消化管中缓慢加入1mL 30% H2O2，摇匀，重新放置在石墨消解仪上，温度设置为：曲线加热200℃，10min；320℃，10min；400℃，30min。
4. 取出消化管冷却至室温，切勿在样品冷却之前开盖。每支消化管中缓慢加入0.5mL 30% H2O2，摇匀，重新放置在石墨消解仪上，温度设置为：曲线加热200℃，10min；320℃，10min；400℃，30min。若样本未呈现澄清状态，应重复步骤4至澄清，即消解完全。
5. 关闭石墨消解仪，待样品冷却后关掉废气回收系统，将消化管内全部消解液定量转移到 100 mL 容量瓶，用蒸馏水多次洗涤消化管，洗液并入容量瓶，冷却到室温定容至刻度100mL。
6. 取2mLEP管，每个加900μL蒸馏水，再加100μL消解液混匀后，再加试剂一500μL，混匀后待测。



[bookmark: _GoBack]测定操作表：
1、 酶标仪预热30min，调节波长至700nm处；
2、 加样表：
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]试剂（μL）
	测定管
	空白管

	样本
	20
	

	提取液
	
	20

	工作液
	180
	180

	充分混匀，25℃静置30min，测定700nm处吸光值A，分别记为A空白管和A测定管，△A=A测定管-A空白管。空白管只要做1-2次。



计算：
	标准曲线：y =0.3813x+0.0138，R2 = 0.9959，x为标准品浓度（μmol/mL），y为吸光值△A。
[image: D:\Documents\xwechat_files\wxid_5pdz5a6s5qvs22_7e01\temp\RWTemp\2026-09\70ebd3e54f552dacc008e7be31b94945\7443131f2bbea768e5c67670893f0fdd.png]
全磷含量(g/kg)=30.97×(ΔA-0.0138)÷0.3813×V样总÷1000÷W=8.12×(ΔA-0.0131)÷W
30.97：磷分子量，30.97；V样总：加入提取液体积，100mL；W：样本质量，g；1000：单位换算系数，1kg=1000g。





注意事项：
1. 本法的ΔA检测范围为0.02-1.2，若大于1.2超出线性区间，需对样本进行稀释，最终计算结果需乘以稀释倍数；若小于0.02，可适当增加样本浓度。
2. 提供的标准曲线及公式仅供参考，若有需要，可用提供的标准品自制标曲（计算公式及线性范围根据自制标准曲线需作对应修改），但需要注意，受仪器及个人操作影响，客户自制标准曲线可能与说明书中提供的标准曲线有差别。若无另外的实验要求，也可直接使用说明书所给标曲进行计算。
常见问题及解决方案：
	问题
	可能原因
	解决方法

	样品读数重复性差
	样品类型不合适
	参考说明书了解不兼容的样品类型

	
	组织样品匀浆不充分
	延长超声时间/增加匀浆器的研磨次数

	
	样品反复冻融次数过多
	将样品分装，不可反复冻融

	
	样品中含有干扰物质
	排查干扰物质，必要时对样品进行脱蛋白处理

	
	样品读数超出线性范围
	对样品进行浓缩或稀释，使读数处于线性范围内

	
	孔中有气泡
	气泡会干扰读数，操作时尽量避免产生气泡，读数前务必去除气泡

	样品和标准品读数偏低/偏高
	样品放置时间过长或储存不当
	使用新鲜制备的样品，按推荐温度保存至使用前

	
	试剂盒组分未完全解冻
	待组分完全解冻后轻轻混匀再使用

	
	试剂在冰上放置时间过长
	每次使用前新鲜配制反应混合液

	
	孵育时间/温度不当
	参考说明书推荐的孵育时间和/或温度

	
	试剂加样量错误
	检查移液枪是否校准（始终使用能吸取整体积的最小量程移液枪）；尽量避免吸取过小体积的试剂

	
	配制反应混合液时移液误差
	始终配制混合母液
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